中央监护系统（一拖5） 技术参数

- 中央站性能特点：

- 支持对监护设备心电（ECG），ST段，心率(HR)，呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）、呼吸力学（RM）、ICG、BIS等参数值及波形的显示

- 支持3G/WiFi、无线、遥测、混合等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯

- 支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能

- ★心电波形显示增益：X0.125、X0.25、X0.5、X1、X2、X4 和自动可选

- 具起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示

- 遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警

- 具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示

- 支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容

- 具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间长达10天

- 支持连接打印机，实现A4纸打印报告

- 具有Web观察站功能

二、床边机技术参数5台

主机设计

- 模块化、插件式监护仪，不少于4个模块插槽，可外接插槽辅箱，方便升级各参数模块

- 主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计

参数模块

模块参数：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 、

显示

- 标配触摸屏，具备锁屏功能，屏幕尺寸：12英寸彩色显示屏，分辨率：800*600

- 支持同屏显示13道波形

- 可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

- 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

- 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式” 、“隐私模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

- ★弹出的各界面窗口可拖曳，便于观察窗口后面内容

性能特点

- 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

- ★共模抑制比，弱滤波模式：>95dB,监护和强滤波模式：>105dB

- 最大支持8通道有创压监测，支持CVP、ART、PA等测量

- 具有脉搏调制音 ，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；支持脉搏血氧信号强度指示PI，方便医护人员确定病人测量部位的血流灌注情况

- 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限

- 技术报警、生理报警和报警静音分别有各自的报警指示灯（3个独立的报警指示灯）

- 可选配三通道内置热敏打印机

- 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB接口、SD卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等

- ★监护仪可配转运监护模块，转运监护模块配置要求

20.1	标配5英寸彩色触摸屏，支持屏幕锁，防止误操作

20.2	标配一体式防滑提手，便于移动使用，专门为病人转运监护而设计，

20.3	防护等级IP44

20.4	标配可充电锂电池，续航时间≥5.5H，支持在不开机情况下查看电池电量

- 标配可拆卸充电锂电池，总容量为10000mAh，最长使用时间≥9小时

- 增加配置要求

| 1 | IBP模块及附件 | 3套 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | CO2模块及附件 | 2套 |  |
| 3 | C.O.模块及附件 | 1套 |  |
| 4 | RM 呼吸力学模块 | 1套 |  |

四、★质保期：不少于两年，免费开放端口，与我院端口无缝连接