肌电诱发电位仪技术参数

- 项目名称：肌电诱发电位仪

- 数量：一套

- 设备技术参数及配置要求

3.1 硬件技术参数

3.1.1放大器

*3.1.1.1肌电图通道数：≥6通道，放大器内置标准5芯DIN插孔≥3个；

3.1.1.2输入阻抗：≥1000MΩ；

*3.1.1.3噪声水平：≤0.4uV；

*3.1.1.4共模抑制比：≥120dB；

3.1.1.5低通滤波：20Hz-20KHz；

3.1.1.6高通滤波：0.01Hz-3KHz；

3.1.1.7内置阻抗测试，放大器面板LED直观显示阻抗测试结果。

3.1.1.8内置定标信号：

3.1.1.9内置扬声器；

3.1.2电刺激器

*3.1.2.1电刺激器：外置独立电刺激器1个；

3.1.2.2刺激类型：恒流或恒压；

3.1.2.3刺激强度：0-100mA；

3.1.2.4刺激频率：0.01Hz～200Hz；

3.1.2.5刺激时限：0.04～1ms；

3.1.2.6刺激分辨率：0.1mA/0.01mA；

3.1.2.7输出极性：正相、负相、交替、双相；

4.1.2.8输出模式：单、交替、突发、串、冲撞；

3.1.3听觉刺激器

3.1.3.1刺激器输出：标准声学耳机

3.1.3.2数量：1套

3.1.3.3刺激极性：疏音、密音、交替音；

3.1.3.4刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音、Pips、半正弦、正弦；

3.1.4视觉刺激器

3.1.4.1刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅；

3.1.4.2刺激输出：17寸视觉刺激器；

3.1.4.3刺激视野：全视野、半视野、1/4视野；

3.1.4.4注视点：2种以上，可移动；

3.1.4.5刺激格大小：刺激格大小：3x4，6x8，12x16，24x32，48x64，96x128；

3.1.4.6背景色：黑、灰；

3.1.4计算机系统要求

3.1.4.1原厂主机：CPU不低于i7，3.0 GHz；独显不低于8G；内存不低于16G；硬盘2个：固态硬盘SSD≥516G+普通机械硬盘1T；光驱刻录机；

3.1.4.2 Windows 10操作系统；

3.1.4.3主机内置监听扬声器和音量控制；

3.1.4.4 独立的专用控制键盘，内置刺激输出调节及数字输入键盘功能。

3.1.4.5键盘、鼠标；22寸液晶显示屏；

3.1.4.6彩色激光打印机；

3.1.4.7标准台车

3.2 软件功能要求

3.2.1 神经电图

3.2.1.1 运动传导速度测定

3.2.1.2 感觉传导速度测定

3.2.1.3 微移定位

3.2.1.4  F-波

3.2.1.5  H-反射

3.2.1.6 重复频率电刺激

3.2.1.7 瞬目反射

3.2.2 肌电图

3.2.2.1定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)自动分析；

3.2.2.2全自动运动单位电位的高速提取，一次可提取六个不同的MUP

3.2.2.3 T/A、NSS短片段分析

3.2.3诱发电位

3.2.3.1体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感等）

3.2.3.2听觉诱发电位（脑干诱发电位、耳蜗电图、40Hz、客观测听等）

3.2.3.3 视觉诱发电位

3.2.3.4事件相关电位（P300、CNV等）

3.2.4原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理。

3.2.5中国人正常值数据库。

*3.2.6 原厂全中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果可转入微软办公软件读取分析。

- 质保期不少3年，免费开放端口可与我院系实现无缝对接。

| 肌电图/诱发电位仪配置清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 | 内置专用控制键盘、扬声器、内置听觉、视觉、电刺激模块 | 台 | 1 |
| 2 | 六通道放大器 | 可串联 | 个 | 1 |
| 3 | 台式电脑 | 22寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 4 | 打印机 | 彩色激光 | 台 | 1 |
| 5 | 标准式台车 |  | 辆 | 1 |
| 6 | 隔离变压器 |  | 个 | 1 |
| 7 | 放大器支臂 |  | 个 | 1 |
| 8 | 神经电图功能软件 |  | 套 | 1 |
| 9 | 定量肌电图功能软件 |  | 套 | 1 |
| 10 | 体感诱发电位功能软件 |  | 套 | 1 |
| 11 | 视觉诱发电位功能软件 |  | 套 | 1 |
| 12 | 显示器 | 22寸液晶，显示黑白格翻转 | 个 | 1 |
| 13 | 听觉诱发电位功能软件 |  | 套 | 1 |
| 14 | 声学刺激耳机 |  | 副 | 1 |
| 15 | 事件相关电位功能软件 |  | 套 | 1 |
| 16 | EMG/NCS 标准配件 |  | 套 | 1 |
| 17 | 刺激电极 |  | 个 | 1 |
| 18 | 指环电极 |  | 个 | 1 |
| 19 | 金盘电极 |  | 包 | 1 |
| 20 | 表面电极 | 病人接地 | 个 | 1 |
| 21 | 电缆 | 连并跳线 | 包 | 1 |
| 22 | 一次性吸附表面电极 | 贴片式 | 包 | 1 |
| 23 | 电缆 | 三头夹式屏蔽电缆 | 条 | 1 |
| 24 | 一次性同芯圆针电极 | 25根/盒 | 盒 | 1 |
| 25 | 一次性同芯圆针配套线缆 |  | 个 | 1 |
| 26 | 导电膏 |  | 个 | 1 |
| 27 | 凝胶 |  | 个 | 1 |
| 28 | 测量卷尺 |  | 个 | 1 |
| 29 | 表面电极 | 白色带线缆 | 盒 | 1 |
| 30 | 电缆 | 二头电缆 | 条 | 1 |