AR会诊云平台项目采购内容及要求

### 第一章 项目概况

本项目拟使用一套基于 5G 公共通信网络、服务于医疗领域的AR（增强现实）会诊协同与远程指导平台，用于提升会诊救治效率、远程会诊与教学能力，在使用期间，此会诊平台提供四个主体账号可覆盖四家医疗单位参与到平台内进行双向会诊（主体账号下的子账号交付允许子账号之间互斥）。

1. 采购内容：AR会诊平台1套，包含AR眼镜四台、手机四台远程协作系统及配套售后服务（含安装调试、技术培训）。

2 .硬件提供内容：

1.1 设备提供清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | AR 眼镜 | 4 |
| 2 | 安卓手机 | 4 |

3. 安装地点：厦门市第三医院及厦门市第三医院指定合作的三家单位。

# 第二章  招标内容及技术需求

## 一、总体要求

AR会诊平台应采用先进、成熟的技术架构，支持专家远程协同会诊，实现医疗影像的AR实时叠加、高清音视频交互、会诊记录留存等功能，保障系统稳定、安全、可扩展。

- 安全性要求：平台需符合《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及医疗行业数据安全相关标准（如《医院信息系统基本功能规范》《医疗数据安全指南》），访问权限精细化管控、操作日志全程审计等安全机制，防止医疗数据泄露、篡改或滥用；

- 可扩展性要求：平台架构应支持用户规模、功能模块的横向扩展与纵向升级，预留与未来新增基层医院、三甲医院的对接接口，支持新增 AR 设备型号适配（如不同品牌 AR 眼镜接入），具备二次开发技术文档与接口支持；

- 3. 易用性要求：操作界面简洁直观，符合医疗行业人员使用习惯，手机端Android 9.0 及以上操作系统，眼镜端支持语音交互、触控双模式操作，降低临床使用门槛。

## 二、核心技术参数

### （一）硬件设备

- 1.AR 眼镜：

- -视场角≥40°，支持单目或者双目高清摄像头（单目分辨率≥720P，帧率≥60fps）；

- - 眼镜重量≤300g，佩戴舒适度符合人体工学设计，配备防雾、防刮镜片；

- - 接口配置：至少包含 Type-C数据 / 充电接口；

- - 处理器：采用cortex-a55及以上级别专用处理器，内存≥4GB，存储≥32GB；

- - 显示效果：无明显延迟、拖影现象

- 2.终端设备（安卓手机）

- -支持医生手机、AR眼镜等多终端接入，显示屏分辨率≥1920×1080。

- - 处理器：内存≥8GB，存储≥128GB；

- - 显示屏：尺寸≥6.5 英寸，AMOLED 材质；

- - 电池容量≥4000mAh，支持 20W 及以上快充，续航时间≥8 小时（连续会诊使用场景）；

- - 摄像头配置：后置主摄≥4800 万像素（支持 OIS 光学防抖），前置摄像头≥1600 万像素；

- - 操作系统：Android 9.0 及以上版本，支持系统级安全加固（如应用权限管控、恶意软件防护）；

- - 接口配置：包含 Type-C  接口，支持 Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 及以上。

### （二）软件系统

- 1. 远程会诊功能：支持会诊预约、紧急会诊一键触发，可邀请专家同时加入，支持会诊视频录制、回放及会诊记录共享；

- -会诊预约：支持按医院、出诊时间预约，可上传患者完整病历（含文字、图片）、会诊意见，预约成功后APP 显示已预约会议信息，支持预约取消功能；

- - 视频录屏与回放：支持 720P及以上 高清视频录制（含音视频、AR 叠加画面、标注内容），自动关联患者 ID 与会诊单号存储，存储周期≥1 年；

- 用户管理功能：支持统一身份认证，可对不同角色（医生、管理员）进行权限分配，记录用户操作日志；

- - 角色权限细分：

- 医生角色：可发起/接收会诊、查看患者信息、标注指导、指定/提交会诊意见；

- 管理员角色：支持用户新增 / 删除 / 修改、权限配置、会诊数据统计、操作日志审计、系统参数设置；记录所有用户登录、数据访问、会诊操作、系统配置变更等行为，日志包含操作人、操作时间、操作内容。

（三）系统功能参数要求

| 系统名称 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 手机端 | 会诊消息实时推送 | 支持会诊邀请等消息提醒；消息内容包含患者基本信息、邀请人及时间，便于医生及时响应。 |
|  | 移动会诊参与 | 支持通过手机麦克风参与高清音视频会诊；可查看会诊过程中共享的医疗影像及AR叠加画面；支持文字留言、语音交互。 |
|  | 患者信息快速查看 | 可查看会诊患者的基本信息、病史摘要、检查报告等关键资料。 |
|  | 会诊意见提交 | 支持医生在线提交会诊意见（含诊断建议、治疗方案等）。 |
|  | 个人中心管理 | 支持个人账户信息查看；可查看个人参与的会诊历史记录；设置麦克风/摄像头权限等个性化参数。 |
| 眼镜端 | AR影像实时叠加 | 支持将手机端预设的医疗影像（如CT断层影像）实时叠加至现实场景；支持根据医生视角自动调整叠加角度与位置；可通过语音指令切换影像。支持影像锁定功能（固定叠加位置，不受视角轻微移动影响） |
|  | 第一视角实时传输 | 通过眼镜内置高清彩色摄像头，将现场画面（含AR叠加影像）实时传输至手机端会诊专家；支持1080P分辨率传输，帧率≥30fps，保障画面流畅无卡顿（适配5G/Wi-Fi双模网络）。 |
|  | 语音交互控制 | 支持语音指令打开会诊平台、调用影像、录制视频等操作。 |
|  | 专家标注实时同步 | 可接收手机端专家发送的实时标注（如病灶标记、操作指引），标注内容同步叠加至眼镜视野；支持标注内容锁定，跟随现实场景移动，便于医生按指引开展诊疗操作；标注颜色支持多色区分。 |

### （四）性能要求

- 1. 系统并发用户数≥5人，无卡顿、延迟现象；

- 2. 视频传输分辨率≥720P，帧率≥30fps；

## 三、配套服务要求

- 1. 安装调试：中标人负责平台的现场安装、调试及系统集成，确保平台正常运行；

- - 验收标准：安装调试完成后，按招标技术参数及功能要求进行逐项测试，测试通过率需达到 90%，甲方即确认验收合格。

- 技术培训：为招标人提供至少2次集中技术培训，覆盖平台操作、维护等内容，确保相关人员熟练掌握；

- -操作层培训：平台登录、会诊发起与参与、患者信息查看、AR 功能使用等实操技能，培训时长不少于 1 小时 / 次；

- - 后续培训：使用期内提供 1 次免费复训服务，可根据甲方需求新增培训内容（如新增功能使用）。

- 售后服务：使用期内提供厦门本地人员维护服务，收取合理的配件及服务费用。

- - 维护方式：支持远程维护（远程登录、远程调试）和现场维护，定期巡检服务，检查系统运行状态、设备性能、数据安全，并提供优化建议；

- - 技术支持：使用期内提供系统版本升级（含功能优化、安全补丁更新），提供技术咨询服务（不限次数），解答平台使用、维护过程中的各类问题。